Бактериологический автоматический анализатор VITEK 2 compact 30 и VITEK 2 compact 60

Компании BioMérieux (Франция)

Область применения:

Идентификация бактерий и дрожжей

Исследование чувствительности к антибиотикам клинически значимых бактерий

## Метод считывания

VITEK® 2 compact 30: максимально 30 тестов единовременно

VITEK® 2 compact 60: максимально 60 тестов единовременно

Турбидиметрия: чувствительность Колориметрия: идентификация

## Идентификация

Пластиковые карты, состоящие из 64 лунок

Идентификация: Грамотрицательные палочки Грамположительные кокки Дрожжи

Нейссерии и гемофилы Анаэробы и коринебактерии

| Микроорганизмы | Тип карты - номер по каталогу | Кол-во идентифицируемых таксонов | Кол-во тестов | Время до получения рез-та | Плотность суспензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грамотрицательные палочки | GN - 21341 | 159 | 47 | 2 - 10 часов | 0.5 МакФарланда |
| Грамположительные кокки | GP - 21342 | 123 | 43 | 2 - 8 часов | 0.5 МакФарланда |
| Дрожжи | YST - 21343 | 52 | 46 | 18 часов | 2.0 МакФарланда |
| Нейссерия / гемофилы | NH - 21346 | 27 | 43 | 2-8 часов | 0.5 МакФарланда |

## Среднее время до получения результата = от 6 до 8 часов (80% рутинных микроорганизмов - 6 часов или 95% рутинных микроорганизмов - за 8 часов).

Высоковирулентные микроорганизмы: Brucella melitensis, Burkholderia pseudomallei, Francisella tularensis, Burkholderia mallei, Escherichia coli O157, Vibrio cholerae, Yersinia pestis

## Чувствительность

Пластиковые карты, состоящие из 64 лунок

Определение МИК

## Для Грам-отрицательных микроорганизмов:

Карты содержат от 18 до 20 антибиотиков в концентрациях, соответствующих 5-7 разведениям

Минимальное время до получения результата: 5 ч, максимальное: 15 ч, среднее: 6 ч 30 мин

## Для Грам-положительных микроорганизмов:

Карты содержат от 19 до 22 антибиотиков в концентрациях, соответствующих 5-7 разведениям

## Чувствительноность для грибов

Минимальное время до получения результата: 5 ч, максимальное: 15 ч, среднее: 7 ч (для пневмококков

8 часов)

Определение минимальных ингибирующих концентраций

Спектр тестируемых концентраций превышает рекомендации NCCLS

## Дополнительные расходные материалы

Стерильный солевой раствор

12 x 75 мм прозрачные пластиковые одноразовые пробирки Наконечники для пипеток: 200 мкл и 1000 мкл

Стерильные тампоны или петли

## Автоматизация Вручную:

Приготовление суспензии для идентификации. Стандартизация инокулума при помощи

автоматического денситометра DENSICHEK (входит в комплект)

Приготовление суспензии для определения чувствительности при помощи автоматических пипеток с фиксированным объемом и дозатора жидкости (входят в комплект)

Установка пробирок с суспензией и соответствующих карт на кассету Установка кассеты в вакуумную камеру для заполнения карт

Перенос кассеты после заполнения в камеру инкубации-считывания

Среднее время подготовки одной карты на идентификацию + одной карты на чувствительность - около 1 минуты, включая подготовку образца и загрузку в прибор

## Автоматически:

Заполнение карт суспензией

Считывание штрих-кода и регистрация позиции карты Запаивание карт (герметизация)

Инкубация и считывание

Удаление карт из прибора по окончании анализа в корзину для отходов

## Экспертная система

Экспертная  программа  с  элементами  интеллекта  Advanced  Expert  System  (AES  )  с  интуитивным

графическим интерфейсом и графическим представлением результатов определения фенотипа резистентности. Содержит обширную базу данных, содержащую информацию о более чем 2,000 фенотипов и о распределениях МИК для каждого фенотипа каждого организма для всех групп антибиотиков (более 20,000 распределений МИК).

Подтверждение результатов идентификации и определения чувствительности при сравнении их с имеющейся в экспертной системе обширной базой данных

Предупреждение при обнаружении нетипичных профилей резистентности (например, смешанная культура, вновь обнаруженная резистентность)

Автоматическое определение фенотипа и профиля устойчивости и отчет о конкретном механизме резистентности, выявленном у тестированного штамма (например, -лактамазы расширенного спектра, пенициллиназы)

Выявление устойчивости низкого уровня

Мониторинг нетипичных результатов

Интерпретация результата до категории (чувствителен, умеренно устойчив, устойчив) Сигнал тревоги в случае редких, высоковирулентных бактерий

Контроль качества для идентификации (при проверке соответствия полученного профиля чувствительности и МИК с результатом идентификации). Предположение о другой видовой

принадлежности тестируемого организма, если полученный профиль МИК характерен для какого-либо родственного вида

Терапевтические интерпретации, большинство которых основано на стандартах (NCCLS и др.)

Прогноз устойчивости к антибиотикам, которые не были протестированы, и выдача специфических интерпретаций/комментариев для отдельных сочетаний организм/антибиотик в соответствии с действующими стандартами и дополнительными фармакологическими данными

## Специальные тесты

Бета-лактамазы расширенного спектра (БЛРС)

Тест VITEK® 2 ESBL предназначен для подтверждения продукции БЛРС, ингибируемых

клавулановой кислотой.

В тест VITEK® 2 ESBL включены цефотаксим, цефтазидим, ицефепим с клавулановой кислотой и без

## Метициллинрезистентные стафилококки (MRS)

Для определения метициллинорезистентности используется оксациллин

## Оксациллин МИК NCCLS (OX1)

Тест используется для определения резистентности и МИК к оксациллину. При положительном

результате штамм следует считать устойчивым ко всем бета-лактамам. Результаты соответствуют полученным традиционным методом разведений. Интерпретация осуществляется в соответствии с NCCLS (для коагулазоотрицательных стафилококков и S. aureus)

## Оксациллин МИК (OX)

Тест используется для определения резистентности и МИК к оксациллину. Результаты соответствуют

полученным традиционным методом разведений.

Для всех штаммов рода Staphylococcus интерпретация в соответствии с CA-SFM

## Оксациллин (OXS)

Тест используется для определения резистентности к оксациллину у Staphylococcus spp.. Результаты

соответствуют полученным традиционным скрининг-методом

## Тест на синергизм (Synergy Screen)

Пенициллин или ампициллин, применяемые отдельно, как правило, не эффективны в лечении

эндокардитов, вызванных энтерококками.

Для лечения энтерококковых эндокардитов используют синергистическую терапию антибиотиком, действующим на клеточную стенку (пенициллин, ампициллин, ванкомицин, пр.) и аминогликозидом (гентамицин, канамицин, стрептомицин). Но и такая терапия успешна только в случае отсутствия у возбудителя высокого уровня резистентности к аминогликозидам.

Данный тест предназначен для предсказания результата синергистической терапии. Результат представлен как SYN-S (high-level synergy screen is susceptible, чувствителен) и SYN-R (high-level synergy screen is resistant, устойчив).